Agilent E3631A Güç Kaynağı Otomasyon Yazılımı

Menü İyileştirmeleri Dokümantasyonu

Tarih: 16.03.2026

| No | Doküman Adı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| RD-1 | Agilent E3631A User's Guide (E3631-90002) | E3631A Triple Output DC Power Supply kullanım kılavuzu. Bu dokümandaki tüm sayfa referansları bu kaynağa aittir. |
| RD-2 | IEEE 488.2-1992 | SCPI komut standardı |

# 1. Genel Bakış

Bu doküman, power_supply_automation projesindeki E3631A (Profile B) kontrol yazılımının eski versiyonundan (Golden Path) yeni interaktif menü versiyonuna geçişte yapılan değişiklikleri açıklamaktadır. Amaç, kullanıcının terminal üzerinden cihazı adım adım kontrol edebilmesini sağlamaktır.

# 2. Eski Versiyon vs Yeni Versiyon

## 2.1 Eski Versiyon (Golden Path)

Eski versiyonda run_profile_b() fonksiyonu komut satırı argümanlarıyla (--volt, --curr, --rail vb.) çalışan tek seferlik bir akışa sahipti. Kullanıcı programı çalıştırdığında tüm komutlar otomatik olarak sırayla gönderilir ve program sonlanırdı. Kullanıcının çalışma anında müdahale şansı yoktu.

- Eski akış:

SYST:REM → *IDN? → *RST → OUTP OFF → INST:SEL → VOLT → CURR → OUTP ON → MEAS → OUTP OFF → SYST:LOC

## 2.2 Yeni Versiyon (İnteraktif Menü)

Yeni versiyonda kullanıcı, terminal üzerinde sürekli açık kalan bir menüden istediği işlemi seçebilir. Başlangıçta otomatik kurulum (SYST:REM, *IDN?, *RST) yapılır, ardından menü döngüsüne girilir. Kullanıcı 0'a basana kadar program açık kalır.

NOT! Başlangıçta otomatik kurulum (SYST:REM, *IDN?, *RST) yapılırken 2 kez “-410” kodlu hata mesajı alınmaktadır. Bu hata mesajları şu anda sistemi olumsuz etkilememektedir ve yazılımın bir sonraki versiyonunda (*RST, *IDN?, *IDN?,  Sorgu) komutlarıyla çözülmesi sağlanacaktır.

# 3. Değişiklik Detayları

## 3.1 Menü Başlığında Durum Bilgisi

Eski:

Menü başlığı yoktu. Hangi kanalda çalışıldığı veya panel durumu görünmüyordu.

Yeni:

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P25V | Ön Panel: Kilitli ======

Menü her gösterildiğinde aktif kanal (P6V/P25V/N25V) ve ön panel kilit durumu (Kilitli/Açık) kullanıcıya gösterilir. Bu sayede kullanıcı hangi kanalda işlem yaptığını ve ön panelin durumunu her zaman görebilir.

Referans: E3631A User's Guide, Sayfa 74 - INST:SEL komutu seçili kanalı belirler. Sayfa 87 - SYST:RWL komutu ön paneli kilitler.

## 3.2 Kanal Seçimi ve Takibi [Menü 1]

Eski:

Kanal seçimi komut satırı argümanıyla (--rail P6V) yapılıyordu. Çalışma sırasında değiştirilemiyordu.

Yeni:

Kullanıcı menüden [1] seçerek istediği zaman kanal değiştirebilir. Her kanal seçiminde aktif_kanal değişkeni güncellenir ve menü başlığında gösterilir.

| Seçim | Kanal | SCPI Komutu | Aralık (User Guide Sayfa 72, Table 4-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P6V | INST:SEL P6V | 0 – 6.18V, 0 – 5.15A |
| 2 | P25V | INST:SEL P25V | 0 – 25.75V, 0 – 1.03A |
| 3 | N25V | INST:SEL N25V | 0 – (−25.75V), 0 – 1.03A |

## 3.3 OCP (Over Current Protection) [Menü 3]

Eski:

Akım ayarı CURR komutuyla yapılıyordu. Bu sadece akım limitini belirler, aşılırsa koruma sağlamaz.

Yeni:

Menü 3, OCP (Over Current Protection) olarak değiştirildi. OCP, belirlenen akım sınırı aşıldığında çıkışı otomatik olarak kapatır. Bu bir güvenlik mekanizmasıdır.

Alt menü yapısı:

[1] OCP sınır değeri ayarla ve aktif et — CURR:PROT {değer} + CURR:PROT:STAT ON gönderir.

[2] OCP kapat — CURR:PROT:STAT OFF gönderir.

Referans: E3631A User's Guide, Sayfa 78 - CURR:PROT komutu OCP eşik değerini ayarlar. CURR:PROT:STAT ON/OFF ile koruma aktif/pasif edilir.

OCP ile CURR arasındaki fark:

|  | CURR (Akım Limiti) | CURR:PROT (OCP) |
| --- | --- | --- |
| Amaç | Çıkış akımını sınırlar (CC modu) | Akım aşılırsa çıkışı KAPATIR |
| Davranış | Akım limite ulaşınca voltaj düşer | Akım eşiği aşınca çıkış kapanır (koruma) |

## 3.4 Çıkış Açma ve Otomatik Ölçüm [Menü 4]

Eski:

OUTP ON gönderildikten hemen sonra MEAS komutları çalıştırılıyordu. Bazı durumlarda voltaj ölçümü boş dönüyordu.

Yeni:

OUTP ON gönderildikten sonra 0.5 saniye bekleme (time.sleep) eklendi. Bu süre, cihazın çıkış voltajını stabilize etmesi için gereklidir. Bekleme sonrası MEAS:VOLT? ve MEAS:CURR? sorgulanarak anlık değerler gösterilir.

Referans: E3631A User's Guide, Sayfa 77 - OUTP ON üç çıkışı birden aktif eder. Sayfa 76 - MEAS:VOLT? ve MEAS:CURR? seçili kanalın gerçek çıkış değerlerini ölçer.

## 3.5 Hata Kuyruğu Tam Okuma [Menü 7]

SYST:ERR? komutu bir döngü içinde "+0, No error" yanıtı gelene kadar tekrar tekrar sorgulanır. Bu sayede hata kuyruğundaki tüm hatalar okunur ve kuyruk temizlenir.

Örnek çıktı:

Hata kuyruğu okunuyor...
  [1] -410,"Query INTERRUPTED"
  [2] -113,"Undefined header"
  [3] -410,"Query INTERRUPTED"
  Toplam 3 hata okundu, kuyruk temizlendi.

Referans: E3631A User's Guide, Sayfa 83 - SYST:ERR? hata kuyruğunu FIFO sırasıyla okur. Kuyrukta en fazla 20 hata saklanabilir. Tüm hatalar okunduğunda ERROR göstergesi söner.

## 3.6 Ön Panel Kilit Yönetimi

Program başlangıcında kullanıcıya "Ön paneli kilitlemek ister misiniz? (E/H)" sorusu sorulur. Kilit durumu menü başlığında sürekli gösterilir. Çıkışta (Menü 0) SYST:LOC komutu gönderilir ve panel kilitliyse "Ön panel kilidi açıldı" mesajı verilir.

Referans: E3631A User's Guide, Sayfa 87 - SYST:RWL ön panel tuşlarını kilitler (Local dahil). SYST:LOC cihazı local moda döndürür ve tüm tuşları aktif eder.

# 4. Menü Yapısı Özeti

| Tuş | İşlev | SCPI Komutu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kanal seç (P6V / P25V / N25V) | INST:SEL {P6V¦P25V¦N25V} |
| 2 | Voltaj ayarla | VOLT {değer} |
| 3 | Akım limiti ayarla (OCP) | CURR:PROT {değer} + CURR:PROT:STAT ON/OFF |
| 4 | Çıkışı aç + otomatik ölçüm | OUTP ON → MEAS:VOLT? + MEAS:CURR? |
| 5 | Çıkışı kapat | OUTP OFF |
| 6 | Ölçüm yap | MEAS:VOLT? + MEAS:CURR? |
| 7 | Hata kontrol (tüm kuyruk) | SYST:ERR? (döngü) |
| 8 | Reset | *RST |
| 0 | Çıkış (güvenli kapanış) | OUTP OFF → SYST:LOC |

# 5. Başlangıç Akışı (Startup Sequence)

1. SYST:REM — Cihazı remote moda alır (Sayfa 87)

2. *IDN? — Cihaz kimliğini sorgular — bağlantı doğrulaması (Sayfa 70)

3. *RST — Fabrika varsayılanlarına sıfırlar (Sayfa 84)

4. *IDN? — RST sonrası tekrar kimlik doğrulaması

5. Ön Panel Kilidi — Kullanıcıya sorulur (E/H). Evet ise SYST:RWL gönderilir (Sayfa 87)

6. Menü Döngüsü — İnteraktif menü başlar, kullanıcı 0'a basana kadar devam eder

# 6. Güvenli Kapanış Akışı

Kullanıcı menüden [0] seçtiğinde aşağıdaki adımlar otomatik olarak gerçekleşir:

OUTP OFF — Tüm çıkışlar kapatılır (Sayfa 77)

SYST:LOC — Cihaz local moda döner, ön panel aktif olur (Sayfa 87)

Panel kilitliyse kullanıcıya "Ön panel kilidi açıldı" bilgisi verilir

# 7. Konfigürasyon Değişiklikleri (power_supplies.json)

E3631A (Profile B) varsayılan profil olarak ayarlandı ("default": "B").

Eklenen yeni komutlar:

| Komut Adı | SCPI Karşılığı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| OCP_SET | CURR:PROT {value} | OCP eşik değerini ayarlar |
| OCP_ENABLE | CURR:PROT:STAT ON | OCP korumasını aktif eder |
| OCP_DISABLE | CURR:PROT:STAT OFF | OCP korumasını devre dışı bırakır |
| SYSTEM_ERROR | SYST:ERR? | Hata kuyruğunu sorgular |

NOT! power_supply_automation/src/enums.py ‘a aşağıda eklenen OPC  henüz kullanılmamaktadır. Sonraki süreç için değerlendirilecektir.

Eklenen kısım:

# *OPC? tüm bekleyen işlemler bittiyse 1 döner.

OPC_QUERY = auto()

# 8. Örnek Terminal Test Çıktısı

Aşağıda yazılımın E3631A cihazı üzerinde gerçek donanımla test edilmesine ait terminal çıktısı yer almaktadır. [TX] gönderilen komutları, [RX] cihazdan gelen yanıtları gösterir.

(.venv) PS C:\Users\melike\power_supply_automation> .venv\Scripts\python.exe -m src.main COM3

[TX][B] SYST:REM

[TX][B] *IDN?

[RX][B]

Bağlı cihaz:

[TX][B] *RST

Cihaz sıfırlandı (*RST).

[TX][B] *IDN?

[RX][B]

Bağlı cihaz (RST sonrası):

Ön paneli kilitlemek ister misiniz? (E/H): e

[TX][B] SYST:RWL

Panel kilitlendi (SYST:RWL).

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P6V | Ön Panel: Kilitli ======

[1] Kanal seç        (P6V / P25V / N25V)

[2] Voltaj ayarla    (VOLT)

[3] Akım limiti ayarla (OCP)

[4] Çıkışı aç       (OUTP ON)

[5] Çıkışı kapat    (OUTP OFF)

[6] Ölçüm yap       (MEAS:VOLT? + MEAS:CURR?)

[7] Hata kontrol     (SYST:ERR?)

[8] Reset            (*RST)

[0] Çıkış

===================================

Seçiminiz: 1

[1] P6V  (+6V,  max 5.15A)

[2] P25V (+25V, max 1.03A)

[3] N25V (-25V, max 1.03A)

Kanal: 2

[TX][B] INST:SEL P25V

Kanal: P25V seçildi.

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P25V | Ön Panel: Kilitli ======

[1] Kanal seç        (P6V / P25V / N25V)

[2] Voltaj ayarla    (VOLT)

[3] Akım limiti ayarla (OCP)

[4] Çıkışı aç       (OUTP ON)

[5] Çıkışı kapat    (OUTP OFF)

[6] Ölçüm yap       (MEAS:VOLT? + MEAS:CURR?)

[7] Hata kontrol     (SYST:ERR?)

[8] Reset            (*RST)

[0] Çıkış

===================================

Seçiminiz: 2

Voltaj (V): 4

[TX][B] VOLT 4.000

Voltaj 4.0V olarak ayarlandı.

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P25V | Ön Panel: Kilitli ======

[1] Kanal seç        (P6V / P25V / N25V)

[2] Voltaj ayarla    (VOLT)

[3] Akım limiti ayarla (OCP)

[4] Çıkışı aç       (OUTP ON)

[5] Çıkışı kapat    (OUTP OFF)

[6] Ölçüm yap       (MEAS:VOLT? + MEAS:CURR?)

[7] Hata kontrol     (SYST:ERR?)

[8] Reset            (*RST)

[0] Çıkış

===================================

Seçiminiz: 4

[TX][B] OUTP ON

Çıkış açıldı (OUTP ON).

[TX][B] MEAS:VOLT?

[RX][B] +4.00416300E+00

[TX][B] MEAS:CURR?

[RX][B] -1.42105900E-04

Ölçüm -> Voltaj: +4.00416300E+00 V, Akım: -1.42105900E-04 A

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P25V | Ön Panel: Kilitli ======

[1] Kanal seç        (P6V / P25V / N25V)

[2] Voltaj ayarla    (VOLT)

[3] Akım limiti ayarla (OCP)

[4] Çıkışı aç       (OUTP ON)

[5] Çıkışı kapat    (OUTP OFF)

[6] Ölçüm yap       (MEAS:VOLT? + MEAS:CURR?)

[7] Hata kontrol     (SYST:ERR?)

[8] Reset            (*RST)

[0] Çıkış

===================================

Seçiminiz: 6

[TX][B] MEAS:VOLT?

[RX][B] +4.00398600E+00

[TX][B] MEAS:CURR?

[RX][B] -1.54859000E-04

Ölçüm -> Voltaj: +4.00398600E+00 V, Akım: -1.54859000E-04 A

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P25V | Ön Panel: Kilitli ======

[1] Kanal seç        (P6V / P25V / N25V)

[2] Voltaj ayarla    (VOLT)

[3] Akım limiti ayarla (OCP)

[4] Çıkışı aç       (OUTP ON)

[5] Çıkışı kapat    (OUTP OFF)

[6] Ölçüm yap       (MEAS:VOLT? + MEAS:CURR?)

[7] Hata kontrol     (SYST:ERR?)

[8] Reset            (*RST)

[0] Çıkış

===================================

Seçiminiz: 7

Hata kuyruğu okunuyor...

[TX][B] SYST:ERR?

[RX][B] -410,"Query INTERRUPTED"

[1] -410,"Query INTERRUPTED"

[TX][B] SYST:ERR?

[RX][B] -410,"Query INTERRUPTED"

[2] -410,"Query INTERRUPTED"

[TX][B] SYST:ERR?

[RX][B] +0,"No error"

Toplam 2 hata okundu, kuyruk temizlendi.

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P25V | Ön Panel: Kilitli ======

[1] Kanal seç        (P6V / P25V / N25V)

[2] Voltaj ayarla    (VOLT)

[3] Akım limiti ayarla (OCP)

[4] Çıkışı aç       (OUTP ON)

[5] Çıkışı kapat    (OUTP OFF)

[6] Ölçüm yap       (MEAS:VOLT? + MEAS:CURR?)

[7] Hata kontrol     (SYST:ERR?)

[8] Reset            (*RST)

[0] Çıkış

===================================

Seçiminiz: 7

Hata kuyruğu okunuyor...

[TX][B] SYST:ERR?

[RX][B] +0,"No error"

Hata yok.

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P25V | Ön Panel: Kilitli ======

[1] Kanal seç        (P6V / P25V / N25V)

[2] Voltaj ayarla    (VOLT)

[3] Akım limiti ayarla (OCP)

[4] Çıkışı aç       (OUTP ON)

[5] Çıkışı kapat    (OUTP OFF)

[6] Ölçüm yap       (MEAS:VOLT? + MEAS:CURR?)

[7] Hata kontrol     (SYST:ERR?)

[8] Reset            (*RST)

[0] Çıkış

===================================

Seçiminiz: 8

[TX][B] *RST

Cihaz sıfırlandı (*RST). Kanal P6V'ye döndü, OCP sıfırlandı.

====== E3631A Kontrol Menüsü | Kanal: P6V | Ön Panel: Kilitli ======

[1] Kanal seç        (P6V / P25V / N25V)

[2] Voltaj ayarla    (VOLT)

[3] Akım limiti ayarla (OCP)

[4] Çıkışı aç       (OUTP ON)

[5] Çıkışı kapat    (OUTP OFF)

[6] Ölçüm yap       (MEAS:VOLT? + MEAS:CURR?)

[7] Hata kontrol     (SYST:ERR?)

[8] Reset            (*RST)

[0] Çıkış

===================================

Seçiminiz: 0

[TX][B] OUTP OFF

[TX][B] SYST:LOC

Ön panel kilidi açıldı (SYST:LOC).

Çıkışlar kapatıldı, cihaz local moda döndü. Güle güle!